AGAT HAVAN (RETCH RM 100) KULLANIM TALİMATI

AKIŞKAN YATAK KULLANIM TALİMATI

ALTIN KAPLAMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

AAS (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE) CİHAZI

KULLANIM TALİMATI

AZOT ÜRETECİ (CLAIND-ANG) KULLANIM TALİMATI

GAZ ANALİZİ CİHAZI (GAC)

BACA GAZI ÖLÇÜM CİHAZI

BASINÇ DAYANIM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

BET CİHAZI (MİCROMERİTİCS ASAP 2020 )

KULLANIM TALİMATI

BİYOREAKTÖR KULLANIM TALİMATI

CAM REAKTÖR(PARR 5100) KULLANIM TALİMATI

ÇALKAMALI İNKÜBATÖR KULLANIM TALİMATI

ÇALKALAMALI SU BANYOSU KULLANIM TALİMATI

ÇAPRAZ AKIŞLI ISI DEĞİŞTİRİCİ KULLANIM TALİMATI

HASSAS TERAZİ (DENVER) KULLANIM TALİMATI

DİJİTAL SİRKÜLATÖR KULLANIM TALİMATI

DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ KULLANIM TALİMATI (ZHONGHE)

DOZAJ POMPASI KULLANIM TALİMATI

DSC KULLANIM TALİMATI (PERKIN ELMER)

DTA/TG KULLANIM TALİMATI (PERKIN ELMER)

EKSTRUDER (MICROLAB)

ELECTROSPINNING KULLANIM TALİMATI

ELEK MAKİNESİ (FRISTCH) KULLANIM TALİMATI

ELEKTRONİK PİPETÖR KULLANIM TALİMATI

ETÜV KULLANIM TALİMATI

ETÜV KULLANIM TALİMATI (MEMMERT)

ETÜV (NÜVE) KULLANIM TALİMATI

ETÜV (BİNDER) KULLANIM TALİMATI

FİLM APLİKATÖRÜ KULLANIM TALİMATI

FOTOKATALİTİK REAKTÖR KULLANIM TALİMATI

FT-IR CİHAZI KULLANIM TALİMATI (BRUKER)

FT-IR CİHAZI (BRUKER) KULLANIM TALİMATI

FTIR CİHAZI (PERKIN ELMER) KULLANIM TALİMATI

GAZ ABSORBSİYONU KULLANIM TALİMATI

GAZ AKIŞLI YÜKSEK SICAKLIK FIRINI (PROTHERM)

KULLANMA TALİMATI

GAZ AKIŞ KONTROL EDİCİ VANALAR (TELEDYNE)  VE KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA TALİMATI

GAZ KROMATOGRAFİSİ CİHAZI KULLANIM TALİMATI

GAZ KROMATOGRAFİ (SHİMADZU)

KULLANIM TALİMATI

GC-MS (PERKİN ELMER)

KULLANIM TALİMATI

GLOW BOX (PLASLABS) KULLANIM TALİMATI

GÜÇ KAYNAKLARI

GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÖLÇÜM CİHAZI

pH METRE (HANNA INSTRUMENTS 2211) KULLANIM TALİMATI

HEADSPACE CİHAZI (PERKIN ELMER)

KULLANIM TALİMATI

HİDROJEN JENERATÖRÜ (CLAIND HG 2600) KULLANIM TALİMATI

ICP-OES CİHAZI KULLANIM TALİMATI (Perkin Elmer/Optima 2100 DV)

İLETKENLİK CİHAZI KULLANIM TALİMATI

İLETKENLİK ÖLÇER KULLANIM TALİMATI (JENWAY)

İLETKENLİK ÖLÇÜM CİHAZI (INOLAB) KULLANIM TALİMATI

*Kalibrasyon menüsünü Cal tuşuna basarak açınız. Gerekirse kalibrasyon türünü (Cal Cell) Cal tuşuyla seçiniz. Seçimi onaylamak için Enter ya da Cal tuşuna basınız. Ölçüm probunu standart çözelti ( 0.01 mol/L KCl ) içerisine daldırınız. Enter tuşu ile ölçümü başlatınız. Ekranda gördüğünüz değer sabitlenene kadar bekleyiniz. Kalibrasyon işlemini tamamlamak için Enter tuşuna basınız.

ISITICI CEKET (KDM-A) KULLANIM TALİMATI

ISITICI PLAKA KULLANIM TALİMATI

ISITICI CEKETLİ MANYETİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI

ÇOKLU YAKMA OCAĞI (KERMAN E5CSV) KULLANIM TALİMATI

KESİKLİ DESTİLASYON KULLANIM TALİMATI

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM TALİMATI (MAKELSAN)

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM TALİMATI

KOMPRESÖR KULLANIM TALİMATI

KRISTAL BÜYÜTME CİHAZI KULLANIM TALİMATI

KURUTUCU KULLANIM TALİMATI

KÜL FIRINI KULLANIM TALİMATI (LENTON AWF 13/5)

YÜKSEK SICAKLIK FIRINI (PROTHERM) KULLANMA TALİMATI

MEKANİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI (IKA WERKE)

MEKANİK KARIŞTIRICI KULLANIM TALİMATI

MEKANİK PRES (GÜLNAR)

MİKRODALGA (BERGHOF) KULLANIM TALİMATI

MİKRODALGA FIRIN KULLANIM TALİMATI

MİKRODALGA FIRIN KULLANIM TALİMATI

MİKSER (DITO) KULLANIM TALİMATI

MİKSER (WISD) KULLANIM TALİMATI

SICAKLIK KONTROL ÜNİTESİ (MS SERİES)

KULLANIM TALİMATI

MULTİMETRE KULLANIM TALİMATI

NEM TAYİN CİHAZI (OHAUS) KULLANIM TALİMATI

SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU (NUMAN SM 1) KULLANIM TALİMATI

SYSTECH 8001 OKSİJEN GEÇİRGENLİK CİHAZI

ORBİTAL ÇALKALAYICI (YELLO LINE) KULLANIM TALİMATI

PARTİCLE SİZE ANALYZER (FRITSCH) KULLANIM TALİMATI

PELET CİHAZI KULLANIM TALİMATI

PERİSTALTİK POMPA KULLANIM TALİMATI

pH KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM TALİMATI

pH TİTRASYON KONTROL CİHAZI KULLANIM TALİMATI (RADIOMETER)

POMPA KULLANIM TALİMATI

PRES CİHAZI KULLANIM TALİMATI (BAZ MAKİNE 250 BAR)

FIRIN (PROTHERM PC442T)

KULLANIM TALİMATI

PÜSKÜRTMELİ KURUTUCU KULLANIM TALİMATI

RAMAN CİHAZI (PERKIN ELMER)

KULLANIM TALİMATI

REDRESÖR

KULLANIM TALİMATI

REFRAKTOMETRE KULLANIM TALİMATI

SAF SU (ELGA) CİHAZI KULLANIM TALİMATI

SAF SU CİHAZI KULLANIM TALİMATI

SAF SU CİHAZI (GFL-2104) KULLANMA TALİMATI

SAF SU CİHAZI KULLANIM TALİMATI (HUMAN POWER)

SAF SU CİHAZI KULLANIM TALİMATI (GFL 2004)

SALINIMLI ÖĞÜTÜCÜ (RETSCH MM400) KULLANIM TALİMATI

SEM CİHAZI (APOLLO 300) KULLANIM TALİMATI

ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR (ZHICHENG) KULLANIM TALİMATI

SİKLOVOLTAMETRE KULLANIM TALİMATI

SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU KULLANIM TALİMATI

SIVI AZOT ÜRETİM CİHAZI KULLANIM TALİMATI

SIVI AZOTLU ÖĞÜTÜCÜ (FREEZER/MILL 6770) KULLANIM TALİMATI

SOĞUTMALI SU BANYOSU (POLYSCIENCE) KULLANIM TALİMATI

SOĞUTMALI SU BANYOSU KULLANIM TALİMATI

SOXHLET EKSTRAKTÖR (VELP SCIENTIFICA)

SPİN KAPLAMA CİHAZI KULLANIM TALİMATI

SU BANYOSU KULLANIM TALİMATI

ŞRINGA POMPASI KULLANIM TALİMATI (GFL 2004)

ŞIRINGA POMPASI KULLANIM TALİMATI

TERAZİ KULLANIM TALİMATI (NECK JCS-B)

THERMAL DESORBER/GAZ KROMATOGRAFİSİ CİHAZI (PERKİN ELMER) KULLANIM TALİMATI

TIRMANAN FİLM TİPİ EVAPORATÖR KULLANIM TALİMATI

POTANSİYOMETRİK TİTRASYON CİHAZI KULLANIM TALİMATI (METROHM)

TOC/TN CİHAZI KULLANIM TALİMATI (GFL 2004)

TÜP FIRIN (PROTHERM)

KULLANIM TALİMATI

ULTRASONİK PROB KULLANIM TALİMATI (BANDELİN)

ULTRASONİK SU BANYOSU KULLANIM TALİMATI

UV-VIS SPEKTROMETRE KULLANIM TALİMATI

(ANALYTIK JENA SPECORD 50)

VAKUM ETÜVÜ KULLANIM TALİMATI

VAKUMLU ETÜV (NUVE)

KULLANIM TALİMATI

VAKUM POMPASI (VACUUBRAND) KULLANIM VE BAKIM TALİMATI

- AMAÇ

Vakum pompası hava emişi sağlayarak vakum uygulamak amacıyla uygulanır.

- KAPSAM

Bu talimat Vacuubrand RZ5 marka ve model vakum pompasının kullanımını içerir.

- SORUMLULUKLAR

Deney, Metot Yetki listesinde, belirlenmiş personel tarafından gerçekleştirilir

4.1. Laboratuar Sorumlusu

4.2. Laboratuar Personeli

- UYGULAMA

5.1. ÖLÇÜM HASSASİYETİ VE ÇEVRE ŞARTLARI

5.1.1. Ölçüm Hassasiyeti:

Akış hızı: 5.6 m3/h

Vakum değeri:4*10-3 mbar

5.1.2. Deney  şartları: Laboratuar sıcaklıkları -10 ile +40°C arasında olmalı ve ani

değişim 20°C değerini aşmamalıdır.

5.2. KULLANIM

- Pompanın tüm elektrik bağlantıları kontrol edilir

- Pompanın zarar görmemesi için vakum uygulanacak sistemle cihaz arasına nem tutucu bir sistem yerleştirilir

- Vakum uygulanacak sistemle cihaz arasındaki gerekli bağlantılar yapılır

- Pompa ‘ON’ konumuna getirilerek çalıştırılır

- Vakum işlemi sonunda pompa ‘OFF’ konumuna getirilerek kapatılır.

5.3. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

*Vakum pompasının içine sıvı kaçmamasına dikkat edilmelidir.

5.4. CİHAZ BAKIM-ONARIM

Her deney sonrası cihaz mutlaka özenle temizlenir. Pompa yağının kullanım süresine göre 6 ayda bir kontrol edilmesi gerekmektedir.

- İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.

VAKUM POMPASI KULLANIM TALİMATI

DİJİTAL VAKUM ÖLÇER KULLANIM TALİMATI

VAKUM POMPASI KULLANIM TALİMATI

VİBRASYON MASASI KULLANIM TALİMATI

VİSKOZİMETRE KULLANIM TALİMATI

VORTEKS MİKSER (VELP)

KULLANIM TALİMATI

XRD CİHAZI KULLANIM TALİMATI (PHILIPS PANALYTICAL)

XRF KULLANIM TALİMATI

(Philips PANalytical)

YÜKSEK BASINÇ REAKTÖRÜ KULLANIM TALİMATI

ZETA-SIZER CİHAZI KULLANIM TALİMATI (MALVERN)

# Text boxes

OFF düğmesine basılarak cihazın çalışması durdurulur ve maddeler boşaltılır.

1-3mm çapındaki maddeler numune koyma penceresinden ilave edilir ve pencere kapatılır.

ON düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

Öğütme süresi ‘zaman ayar düğmesinden’ ayarlanır.

Agat havanın kapağı sıkıca kapatılır.

Cihazın elektrik bağlantısı gerçekleştirilir ve hava bağlantısı açılır

Cihaz “on/off” düğmesine basılarak çalıştırılır

I. Kısmının Çalıştırılması:

Hava akış hızı yüksek değerine getirilerek, yatağın 2-3 dakika karışması

sağlanır ve hava akış hızı değiştirilmeksizin aşağıdaki değerler kaydedilir:

a) Hava giriş sıcaklığı, (t3)

b) Yatak sıcaklığı, (t2)

c) Yatak yüksekliği,

d) Yataktaki basınç düşüşü,

e) Orifis diferansiyel basıncı,

Daha sonra  hava akış hızı adım adım azaltılarak her bir adımdaki gözlemler kaydedilir.

II. Kısmının Çalıştırılması:

Isıtıcı akımı kontrolünü sağlayan düğme belli bir değere getirilir (I,Amp).

Isıtıcı, dağıtıcı üzerinde uygun bir yüksekliğe yerleştirilir. Hava akış hızı

yüksek değerine getirilerek yatağın tamamen karıştırılması sağlanır ve

aşağıdaki değerler kaydedilir:

a) Isıtıcı yüzey sıcaklığı, (t1)

b) Yatak sıcaklığı, (t2)

c) Hava giriş sıcaklığı; (t3)

d) Isıtıcı voltajı,

e) Isıtıcı akımı,

Daha sonra değişik hava akış hızlarında tekrar bu değerler kaydedilir ve ikinci bir ısıtıcı yüksekliği belirlenerek aynı işlemler tekrarlanır.

İşlem bitiminde “on/off” düğmesine basılarak sonlandırılır, hava bağlantısı kapatılır ve cihazın elektrik bağlantısı kesilir.

Numune  baskı tablasının tam ortasına  yerleştirilir.

Ölçüme geçmeden önce TARE tuşuna Basılır.

KN cinsinden Basınç Dayanımı ölçülür.

TEST tuşuna basıp KOD GİR ve ENTER tuşuna basılır

Ana Şalteri Açın

Çözelti reaktöre eklenir ve gerekli kontrol ekipmanları reaktöre daldırılır.

Reaksiyon sona erdiğinde tüm modüller kapatılarak reaktör ve aksamları temizlenir.

Reaktöre başlatıcı ilavesi ile reaksiyon başlatılır.

Reaksiyon çözeltinizin pH ve sıcaklığı istenilen değerlerde sabitlenene kadar beklenir.

Tüm bağlantılar kontrol ettikten sonra cihaz fişe takılır.

İstenilen karıştırma hızı,  sıcaklık ve zaman değerleri ayarlanır.

İnkübe edilmek istenen malzemeler cihaz içine yerleştirilir.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.

Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.

Cihaz ON komutu ile açılır ve voltaj değeri istenen değerlere set edilir.

Debi ayarı yapılır ve Isı değiştirici tipi ile yeri değiştirilir

Belirlenen zamanlarda giriş hava basıncı ölçülür

Fan kapatılarak, voltaj, debi kaydedilir ve OFF düğmesi ile cihaz kapatılır.

İşlem bittikten sonra kabı dışarı alınız

Cihazı On/Off düğmesinden kapatınız

Terazinin içini temizleyiniz

Tartılacak maddeyi tartım kabına koyunuz

TARE tuşuna basarak kabın darasını alınız

Tartım kabını terazinin üzerine koyunuz ve terazinin kapaklarını kapatınız

On/Off düğmesine basarak cihazı açınız

Terazinin ayakları ile oynayarak cihazın sol tarafında bulunan kısımda siyah çizgi ile belirtilen yuvarlak içerisine hava kabarcığının girmesini sağlayınız

Başka bir analiz yapılmayacaksa

Başka bir analiz yapılacaksa

Tablet bilgisayar On-Off tuşundan açılır

İşlem bittikten sonra ısıtıcılar kapatılır

30dk sonra bilgisayar ve soğutucu kapatılır

İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında çift vida yeşil renkteki On tuşuna basılarak çalıştırılır

Turn heaters on tuşuna basılarak ısıtıcılar açılır

İstenen kademe sıcaklıkları ve vida dönüş hızı tablet ekranından seçilir

Cihazın yanındaki soğutucu devreye alınır

Kurutulmak istenen malzemeler cihaz içine yerleştirilir.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve gerekli temizlik işlemleri yapılır.

Ulaşılmak istenilen sıcaklık değeri ayarlanır.

Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.

Seçilen süre sonunda  cihaz kendiliğinden kapanır.

Reaktör çalıştırılır.

Cihazın haznesine reaktör yerleştirilir ve seçile karıştırma hızı ayarlanır

Çalışılacak süre ayarlanır.

Cihaza bağlı bilgisayar açılır, cihazın arka tarafındaki yeşil tuşa basılarak cihaz açılır ve cihazın numune bölümü aseton ile temizlenir

Cihazın “OPUS” isimli programı çalıştırılır, çıkan ekranda sağ alt taraftaki renk sarı’dan yeşile döndüğünde cihaz analiz yapmak için hazır konumda demektir

Cihaza numune yerleştirmeden önce “measure” sekmesinden “set up measure” bölümüne girerek numunenin ismi girilir, ölçüm sayısı seçilir ve “backround measurement” alınır

Numune cihaza yerleştirildikten sonra cihazın kolu aşağı indirilerek numune ile ölçüm alacak kısmın düzgünce teması gerçekleştirilir

Srart sample measurement seçilerek numunenin analizi yapılır, oluşan pikler üzerinde istenilen ayarlamaları yapmak için “manipulate” sekmesi kullanılır

Pikler düzeltildikten sonra “save file” bölümünden sonuçlar kaydedilir

Cihazın kolu tekrar yukarı kaldırılır, numune alınır ve cihaz yeniden aseton ile temizlenir, bilgisayardan program kapatılır

Cihazın arka kısmındaki yeşil tuşa basılarak cihaz kapatılır

Cihaza bağlı bilgisayar açılır, cihazın arka tarafındaki yeşil tuşa basılarak cihaz açılır ve cihazın numune bölümü aseton ile temizlenir

Cihazın “OPUS” isimli programı çalıştırılır, çıkan ekranda sağ alt taraftaki renk sarı’dan yeşile döndüğünde cihaz analiz yapmak için hazır konumda demektir

Cihaza numune yerleştirmeden önce measure sekmesinden set up measure bölümüne girerek numunenin ismi girilir, ölçüm sayısı seçilir ve backround measurement alınır

Numune cihaza yerleştirildikten sonra cihazın kolu aşağı indirilerek numune ile ölçüm alacak kısmın düzgünce teması gerçekleştirilir

Srart sample measurement seçilerek numunenin analizi yapılır, oluşan pikler üzerinde istenilen ayarlamaları yapmak için manipulate sekmesi kullanılır

Pikler düzeltildikten sonra save file bölümünden sonuçlar kaydedilir

Cihazın kolu tekrar yukarı kaldırılır, numune alınır ve cihaz yeniden aseton ile temizlenir, bilgisayardan program kapatılır

Cihazın arka kısmındaki yeşil tuşa basılarak cihaz kapatılır

Gaz absorpsiyon kolonu cihazının elektrik bağlantısı açılır

Panelin solunda bulunan  absorpsiyon analiz cihazının iki küresine 1M kostik soda çözeltisi doldurularak, bu işlem yapılırken gözlük ve eldiven giyilmelidir. Seviye ölçer C boşaltma valfi kullanılarak   "0" 'a  ayarlanır.

- Su deposunun 3/4 'ü  su ile doldurulur.

- Gaz akış kontrol valfleri C2 ve C3 kapatılır ve sıvı pompalanmaya  başlanır. Kontrol  valfi C1 'le  kolondaki  su akışı debimetrede F 1'de  yaklaşık 6 litre/dakika olarak ayarlanır.

Kompresör çalıştırılır ve C 2 kontrol valfi ile verilen hava akışı debimetre F2'de  yaklaşık 30 litre/dakika olarak ayarlanarak dikkatli bir şekilde CO2 tüpünün basınç regülatörü açılır ve C3 valfi ile debimetre F3 'deki değer hava akış debimetresi F2 'deki değerin yaklaşık yarısına ayarlanır.

Absorpsiyon kolonunda sıvı seviyesinin korunması gerekiyorsa C4 kontrol valfi ayarlanarak sağlanır ve 15 dakika sonra ya da operasyon kararlı hale geldikten sonra numune alma noktaları S1 ve S2 'den gaz örnekleri alınır.

Örnek haznesindeki hava 100 cc’lik enjektör yardımı ile boşaltılır.

Atmosfer venti ve absorpsiyon haznesi kapatılıp piston yavaşça dışa doğru çekilerek absorpsiyon kolonu bağlantısından enjektör doldurulur. V1 hacmi 20 ml olacak şekilde ayarlanarak kolonun ve absorpsiyon haznesinin silindirden bağlantısı kapatılarak yaklaşık 10 saniye sonra absorpsiyon haznesi silindire bağlanır.

Absorpsiyon haznesindeki seviye sıfırı gösterinceye kadar yani silindirin içindeki basınç atmosferik oluncaya kadar beklenir. Absorpsiyon haznesine doğru boş silindir yavaşça sıkıştırılır. Tekrar piston dışarı yavaşça çekilir. Absorpsiyon haznesi seviye farkı not edilir. Hazne seviyesinde önemli bir değişiklik olmayıncaya kadar bu adımlar tekrarlanır.

Hava/CO2  gaz akımları ile su pompası kapatılarak OFF düğmesi ile cihaz kapatılır.

Cihaza bağlı olan bilgisayar açılır

Cihaz siyah düğmeden açılır

Analiz için uygun metod bilgisayara girilir ve gaz numune hattından gaz örnek cihaza beslenir

GC fırın sıcaklığı menüden ayarlanır

Analiz bitiminde fırın sıcaklığı düşürülür, siyah düğmeden cihaz kapatılır, gaz vanaları ve gri vana saat yönüne çevrilerek kapatılır, bilgisayar kapatılır

Cihazın sol yanındaki gri vana saat yönünün tersine çevrilir

Kabul edilen uygun tampon çözeltisinden sonra CAL tuşuna basılarak ölçüm moduna geçilir

CFM yazısı ekranda yanıp sönene kadar beklenir, daha sonra CFM tuşuna basılarak kalibrasyon noktası kabul edilir

Prob pH değeri 4.01 ya da 10.01 olan ikinci tampon çözeltisine daldırılır

Ekranda CFM yazısı görülene kadar beklenir, görüldükten sonra CFM tuşuna basılı

Prob elektrolit çözeltisi (KCl) içerisine daldırılır

Çalışma bittikten sonra elektrodun ucu temizlenir ve kurulanır

Prob çözelti içerisine daldırılır, ekrandaki pH değeri okunur

Cihaz kapatıır

Prob pH değeri 7.01 olan tampon çözeltiye daldırılır

Kalibrasyon gerekli mi?

Güç düğmesi açılır

Cihazın bağlantıları kontrol edilir

Cihazın ve probun etrafı temizlenir

Jeneratör çalıştırılmadan önce herhangi bir kaçağın olup olmadığı kontrol edilir

Jeneratörün su haznesindeki “ultra pure” su seviyesi kontrol edilir (Gerekli durumlarda su ilavesi yapılır).

Ekranda “READY” yazısı görüldüğünde “STOP” konumuna getirilerek cihaz kapatılır.

Cihaz “STOP” düğmesine basılarak kapatılır.

Hidrojen üretimi sırasında devamlı olarak hidrojen üretim hızı gösterge panelleri kontrol edilmelidir.

Ekranda “READY” yazısı görüldüğünde “START” düğmesine basılarak jeneratör çalıştırılır.

Jeneratör “ON” konumuna getiriler çalıştırılır.

Kullanım sonrası iletkenlik probu temizlenir.

İletkenlik probu çözelti içerisine daldırıldıktan sonra ON/OFF düğmesine basılmalıdır.

Düşük iletkenlik örneklerinin ölçümü kontaminasyondan kaçınmaya büyük özen gösterilerek yapılmalıdır. En düşük seviyede okumalar örnek kabından gelebilecek maddeler veya atmosfer gazlarının absorpsiyonundan etkilenebilir.

Plaka alanının tamamı test durumunda çözelti içerisine batırılmış olmalıdır. Sensörün yanındaki delikler yüzeyin altında kalmalıdır. Her test arasında probun deiyonize su ile çalkalandığından emin olunmalıdır. Düşük iletkenlik ölçümleri için daha fazla daldırmak gerekli olabilir.

Ölçülecek numune içindeki tanecikler için eğer gerekliyse filtrasyon yapılır veya parçacıkların ölçüm öncesi dibe çökmelerine izin verilir.

USP standartlarına uygunluk ve laboratuvar ölçümlerinde en büyük kesinlik için, sıcaklık telafisi belirginleştirilebilir (sıcaklık katsayısı sıfırlanır). Ek olarak, tüm örnekler ve kalibrasyon standartları bir su banyosu ya da diğer sıcaklık kontrol elemanları kullanımıyla referans sıcaklıkta tutulabilmelidir.

İletkenlik ölçümleri sıcaklığa bağlıdır, daha fazla kesinlik ve ölçüm karşılaştırmaları için örnek sıcaklığı kaydedilmek zorundadır.

Kullanım sonunda cihazın fişi çekilir, soğuması beklenip temizlenir.

Cihazın elektrik bağlantıları kontrol edilir.

Numuneler ısıtıcı plaka üzerine yerleştirilir.

İstenilen sıcaklık değeri kontrol düğmesi çevrilerek ayarlanır.

Soğutma suyunun musluğu açılır ve soğutucudan suyun geçmesi sağlanır.

Besleme karışımı, besleme tankına konarak tankın kapağı kapatılır ve cihazın düğmesi ‘on’ konumuna getirilir. Isı ve riflaks istenen değerlere getirilerek deney başlatılır.

Kolonda kaynama başladıktan sonra, toplama kabında ilk yoğuşan damla görüldüğü andan itibaren ürün toplanmaya devam eder ve numune alma vanasından numune alınarak konsantrasyon ölçülür.

Cihazın düğmesi ‘off’ konumuna getirilerek riflaks-ısı düğmesi kapatılarak soğutma suyunun vanası kapatılır ve besleme tankı ile ürün toplama kabı boşaltılır.

Çalıştırmak için ön kısımdaki “Start” düğmesine basın.

Çalışmanızı bitirdiğinizde ön kısımdaki “Stop” düğmesine basın.

Fanların önü açık bırakılmalıdır.

Elektrik bağlantısı için topraklı hat (priz) kullanılmalıdır.

Bağlantıların düzgün yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

Cihazı açarak bakım yapmaya çalışmayın.

Çalışma boyunca cihazın verdiği sesli ve ışıklı uyarılara dikkat edilmelidir. İkazlar; batarya boş, batarya dolu ve arıza ikazlarıdır.

ve RUN/ENTER düğmesine basılır.

Çalıştırmak için ön kısım sağdaki iki düğmeye aynı anda basın.

Çalışmanızı bitirdiğinizde ön kısım soldaki iki düğmeye aynı anda basın.

Fanların önü açık bırakılmalıdır.

Elektrik bağlantısı için topraklı hat (priz) kullanılmalıdır.

Bağlantıların düzgün yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.

Cihazı açarak bakım yapmaya çalışmayın.

Çalışma boyunca cihazın verdiği sesli ve ışıklı uyarılara dikkat edilmelidir. İkazlar; batarya boş, batarya dolu ve arıza ikazlarıdır.

Elektrik bağlantısı

yapılır

Çıkış vanası açılır

Sistem otokontrollü olduğu için

kendiliğinden istenen gaz basıncı aralığında çalışır-kapanır

Çalışma bittiğinde çıkış vanası kapatılır, gerektiğinde elektrik bağlantısı kesilir

Cihaz, Power düğmesi On konumuna getirilerek çalıştırılır.

İşlem süresi sonunda ve cihazın Power düğmesi Off konumuna getirilerek kapatılır.

İstenilen sıcaklık ve hava hız ayarları yapılır.

Kurutma işlemi sonunda kurutucu temizlenir.

Kurutulan maddenin belirli zaman aralıklarında ağırlıkları tartılır.

Kurutulacak madde kurutucu içinde bulunan tepsilere konur.

Kurutma koşullarım sağlamak amacıyla kurutucu en az yarım saat çalıştırılır.

Isıtma işlemi bittikten sonra cihaz açma/kapama düğmesinden kapatılır.

Fırından numune çıkarılmadan önce sıcaklığın düşmesi beklenir.

Isıtma işlemi sürerken cihazın sıcaklık ışığı yanar.

Kontrol panelinden program seçimi ve sıcaklık ayarı yapılır.

Cihaz, üzerindeki yeşil düğmeye basılarak açılır.

Cihazın elektrik bağlantısı gerçekleştirilir.

İşlem bitiminde “on/off” düğmesine basılarak karıştırma işlemi sonlandırılır.

Cihaz “on/off” düğmesine basılarak çalıştırılır.

Çalışılmak istenen hız değeri ön kısımda bulunan düğme çevrilerek ayarlanır.

Karıştırıcı bir standart bağlantı kolu ile sabitlenmelidir

Karıştırılacak çözelti kabı sabitlenmelidir

Karıştırıcıya uygun bir karıştırma çubuğu takılmalıdır

Karıştırıcı çözelti içine daldırılıp “On/Off” düğmesi ile cihaz çalıştırılır. Çalıştırma başlangıcında hız 0 rpm’dir

Cihaz çalıştıktan sonra istenilen karıştırma hızı ayar düğmesinden seçilir (0-1000 rpm)

Cihaz “On/Off” düğmesine basılarak durdurulur ve fiş prizden çıkarılır

Karıştırıcı ucu çözeltiden çıkarılır ve karıştırma çubuğu sökülür

Karıştırma çubuğu temizlenir ve saf su içerisinde bekletilir

Cihaz On-Off tuşundan açılır

Sıcak baskının ardından kalıp alt hazneye geçirilir ve soğuk baskı tuşuna basılır

Cihaz istenilen sıcaklığa ulaştığında kalıplar cihazın üst haznesine yerleştirilir ve sıcak baskı tuşuna basılır

Basılacak numune metal kalıpların arasına yerleştirilir

Dijital ekrandan istenilen sıcaklık, basınç ve sure değerleri girilir

İşlem sonunda fırının fişi çekilir, iç haznesi ve tabağı temizlenir.

Fırının kapağı kapatılır.

Fırın gücü ve çalışma süresi girilir.

Numune fırın içerisine koyulur.

Cihazın fişi takılır.

İşlem sona erdiğinde cihaz kapatılarak temizlenir.

Başlat düğmesine basarak işlem başlatılır.

İstenilen işlem süresi kontrol düğmesi ile dijital ekran yardımıyla ayarlanır.

Güç/Ayar düğmesini istenilen mikrodalga gücüne getirilir.

İşlem tamamlandıktan sonra kontrol ünitesinin güç bağlantısı kesilir.

F tuşuna basılarak, istenen sıcaklık, ısıtma hızı ve diğer parametrelerin değerleri sisteme girilir.

Kontrol ünitesine güç girişini sağlayan 1/0 düğmesi 1 konumuna getirilir.

Kontrol ünitesi fişe takılır.

Termokupl kontrol edilecek noktaya yerleştirilir.

Sıcaklığı kontrol edilecek cihazın fişi kontrol ünitesine takılır.

Cihaz kapatılırken önce kırmızı 1/0 düğmesine, daha sonra sarı 1/0 düğmesine basılır.

Cihaz fişe takılır.

Kontrol ünitesine güç girişini sağlayan sarı 1/0 düğmesine basılır.

Cihazın çalışmasını sağlayan kırmızı düğme açılır.

Cihazın çalışmasını sağlayan kırmızı 1/0 düğmesine basılır.

İstenen sıcaklık değerleri sisteme girilir.

Cihaz sürekli açık konumda tutulmaktadır

İşlem bittikten sonra numune çıkarılarak hazne etanolle temizlenir

Cihaz açık konumda bırakılır

PC programından istenilen sıcaklık, analiz süresi, temizlime süresi değerleri girilerek analiz başlatılır

Numune cihazın A hücresine Gres yağı ile yapıştırılacak yerleştirilir ve kapağı sıkıca kapatılır

İşlem bitince cihazı kapatın.

İstenilen çalkalama hızı ve süresini ayarlayın.

Cihazın haznelerine numuneleri yerleştirin.

Ana Şalteri Açın

Cihaza bağlı bilgisayar açılır, cihazın yan tarafındaki siyah tuşa basılarak cihaz açılır, cihaza bağlı kompresör üzerindeki kırmızı tuşa basılarak açılır ve en son işlem olarak cihaza bağlı vana açık konuma getirilir

Cihazın analysette programı çalıştırılır, cihazın ek ekipmanı olan gri renkli karıştırıcı bölmesi üzerindeki kol flow konumuna getirilerek iç hazneye su doldurulur ve su seviyesi haznenin orta kısmına ulaştığında kol measure kısmına getirilerek su akımı kesilir

Ek ekipman üzerindeki siyah tuştan (On/Off) açılır, cihaz çalışırken yeşil lamba yanar. Daha sonra gri renkli döner tuş ile karıştırma hızı ayarlanır

Program üzerinden numune analizi yapmadan önce backround measurement alınır, daha sonra hazırlanan çözelti halindeki numune karıştırma ekipmanına yukarıdan dökülür

Srart sample measurement seçilerek numunenin analizi yapılır,

Save file bölümünden sonuçlar kaydedilir

Ek ekipmanın kolu tekrar flow konumuna getirilir, numune hazneden uzaklaştıktan sonra karıştırma döner tuş çevrilerek durdurulur ve cihaz üzerindeki On/Off tuşundan kapatılır.

Cihazın kenarındaki siyah tuşa basılarak cihaz kapatılır. Bilgisayar programı kapatılır. Vana ve kompresör kapatılır.

Pelet iç hazneden çıkarılır ve işlem sonunda tüm aparatlar temizlenir.

Presleme yapılarak basınç ayarlanır ve uygun sürede beklenir.

Silindir metal iç hazneye yerleştirilir.

Taban metallerinden ikincisi iç haznenin numunenin üzerine yerleştirilir.

İç hazneye numune yerleştirilir.

Taban metallerinden ilki iç haznenin tababına yerleştirilir.

Pelet cihazına ait taban ve üst birleştirilir.

Cihazı kapatmak için cihazın arkasındaki On/Off tuşuna basılır.

Pompalama hattına cihazın bağlantısı sağlanır. Cihazın ön tarafındaki anahtar orta pozisyondadır.

Hortum çıkarıldıktan sonra anahtar yine boş pozisyona getirilir.

Çalışma bitiminde ön taraftaki anahtar geri pozisyona getirilir ve hortumda kalan akışkan boşaltılır.

Cihazın ön tarafındaki anahtar ileri pozisyona basılır.

Gerekli hız seçimi yapılır.

Cihazın arkasındaki On/Off tuşuna basılır.

İşlem sona erdiğinde pompalar kapatılır ve cihaz temizlenir.

pH metre otomatik olarak ölçüm modunda olup, pompalar açılarak işlem başlatılır.

pH probu pH’ı kontrol edilmek istenen çözeltiye daldırılır.

Çalışmak istenen pH değerine göre, üst ve alt limit değeri girilerek bir pH aralığı belirlenir.

Kontrol ünitesi açılır ve pHmetrenin kalibrasyonu yapılır.

Elektrik kablosunu PHM290’a takın

Cihaz otomatik test programını çalıştıracaktır, ilk ekran cihaz ismi ve yazılım referansını gösterir

Ekran seçilen son metodu gösterir. Arzu edilirse, mümkün olan 7 metottan biri seçilebilir; pH kalibrasyonu, mV dengeleme, A,B,C,D,E, Sağ ve Sol ok tuşları ile seçilebilir

Cihaz kalibrasyonu için elektrotlar kendilerine özgü kullanım talimatlarında tanımlandığına göre hazırlanır

Elektrod standına elektrotlar takılır ve PHM290’ın arkasındaki terminale bağlanır

Elektrotlar tampon çözeltiye daldırılır

Method düğmesine basarak herhangi bir metod seçilir ve Cal tuşuna basarak kalibrasyon prosedürü başlatılır

Her iki depodaki su seviyeleri ölçülür

Boru sisteminde toplam boru uzunluğu, vana sayısı, dirsek sayısı, T bağlantısı sayısı ve iki depo seviyesi arasındaki fark ölçülür

- •	Pompanın bağlı olduğu fiş prize takılarak pompa çalıştırılır.

- •	Pompa ile aynı zamanda kronometre çalıştırılır.Su deposunun 3/4 'ü  su ile doldurulur.

- Gaz akış kontrol valfleri C2 ve C3 kapatılır ve sıvı pompalanmaya  başlanır. Kontrol  valfi C1 'le  kolondaki  su akışı debimetrede F 1'de  yaklaşık 6 litre/dakika olarak ayarlanır.

Üst depodaki su seviyesi belli bir değere ulaştığında kronometre ile birlikte pompa durdurulur

Her iki depodaki su seviyesi tekrar ölçülür ve deneysel veriler yardımı ile yaklaşık pompa gücü hesaplanır

Pompanın bağlı olduğu fiş prizden çıkarılır

Cihaz basıncı serbest bırakan vanasının kapalı olduğundan emin olunmalıdır.

Preslenecek numune pres noktasına yerleştirilir ve güvenlik açısından koruyucu parçalar yerlerine konulur.

Pres işlemi 0-250 bar basınç aralığında gerçekleştirilir.

Pres sonrası basıncı azaltan vana açılarak numune üzerindeki gerilim kaldırılır.

Yeşil güç düğmesi açılır ve kontrol cihazı testinin tamamlanması beklenir

RUN ve STOP tuşları kullanılarak set sıcaklığı ayarlanır

Zaman saatini ayarlamak içn ENTER tuşuna basılır ve tCAE parametresi görüntülenir

0 ile 3600 dakika arasında prosesin başlaması istenilen süre ayarlanır ve ana ekrana dönmek için * tuşuna bir kez basılır. Değer oFF olarak ayarlanırsa gecikme devre dışı kalır.

Gecikme ayarlamak için en sağdaki ENTER tuşuna iki kez basılır ve dLAY parametresi görüntülenir.

0 ile 3600 dakika arasında prosese uygun olan değer ayarlanır ve ana ekrana dönmek için * tuşuna bir kez basılır. Değer OFF olarak ayarlanırsa zaman saati devre dışı kalır.

Fırın kapatılırken kırmızı ısıtma switchi mutlaka kapalı konuma getirilmelidir.

Sistem RUN moduna geçtikten sonra set sıcaklığı ve zaman parametreleri değiştirilmek istenirse * tuşuna basılı tutularak ▼ tuşuna basılır. Program STOP konumuna geçince parametreler yeniden değiştirilebilir.

Fırını ısıtmak için önce * tuşuna basılı tutulur, sonrasında ▲ tuşuna basılarak kırmızı ısıtma switchi açık konuma getirilir.

ON/OFF düğmesine basılarak cihaz açılır

İşlemden önce temizlik amacıyla ve çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için cihazın nozül kısmından bir miktar saf su geçirilerek, numune giriş kısmına bağlı plastik boru bir miktar saf su içerine daldırılır ve debi set edilerek ve PUMP düğmesine basılarak suyun boru içinde ilerleyerek nozüle girmesi sağlanır.

Cihazın üzerinde yer alan INLET TEMPERATURE panelindeki düğmeler yardımıyla çalışma sıcaklığı set edilerek BLOWER, HEATER ve COMPRESSOR düğmelerine basılarak havanın ısınarak kurutucu bölme içerisinde belli bir hızda akması sağlanır ve istenilen çalışma sıcaklığına ulaşıldığında numune giriş kısmına bağlı boru numune içine daldırılır.

- Debi set edilir ve PUMP düğmesine basılır.

- İşlem sona erdiğinde BLOWER, HEATER ve COMPRESSOR düğmelerine basılarak hava akışı kesilir.

Çalışma sonunda nozül kısmını temizlemek amacıyla cihazdan tekrar bir miktar saf su geçirilerek, OFF düğmesine basılıp cihazın elektrik bağlantısı kesilir, kurutucu bölme ve separatör kısmı sökülüp yıkanarak kuruduktan sonra tekrar monte edilir.

Cihazın elektrik bağlantısı kontrol edilir ve cihaz açılır

Su banyosunun düğmesi açılarak ölçüm yapılacak koşullar için su banyosunun sıcaklığı ayarlanır.

Numune haznesinin kapağı açılarak, refraktometre camının üzerini kaplayacak kadar numune dökülerek kapak kapatılır ve ayar düğmeleri kullanılarak renk ayrımı ve görüntü netliğini ayarlanır.

Cihazın elektrik bağlantısı kesilir ve cihaz kapatılır

Numune haznesi saf su ve alkolle temizlenilerek kapatılır

Cihaz kapalıysa On-Off tuşundan açılır

Saf su kapasitesi dolduğunda cihaz kendisini otomatik olarak stand-by konumuna almaktadır

Cihaz devamlı su üretebilmesi için açık konumda bırakılır

Su üretildikçe musluktan saf su alınır

Power tuşuna basılarak devreye alınır ve su üretimi başlar

Gün bitiminde, cihaz kırmızı düğmeden musluklar da vanadan kapatılır.

İç haznesi doldukça musluktan saf su tahliye edilir.

Cihaz kırmızı düğmeden açılır

Cihaza bağlı olan musluk açılır

Ultra saf su elde etmek için RO ve ardından UP tuşuna basılarak ultra saf su alınır.

Gün bitiminde, cihaz kırmızı düğmeden musluklar da vanadan kapatılır.

Saf su elde etmek için RO tuşuna basılarak saf su alınır.

Cihaz kırmızı düğmeden açılır.

Cihazın bağlı olduğu vana açılır.

Gün bitiminde, cihaz düğmeden musluklar da vanadan kapatılır.

İç haznesi doldukça musluktan saf su tahliye edilir.

Cihaz düğmeden açılır

Cihaza bağlı olan musluk açılır

Sirkülasyon için gerekli bağlantılar yapılır ve cihaz saf su ile doldurulur.

İşlem bittikten sonra cihaz kapatılır ve boşaltılır.

Banyonun ısıtma ve soğutma düğmeleri açık konuma getirilir.

Banyo sıcaklığı dijital göstergeden takip edilerek, kontrol düğmesi yardımı ile set edilir.

Aç/Kapa düğmesinden cihaz açılır.

Ekran üzerinden “Screen Saver” seçilir.

Dokunmatik ekran üzerinden “Transfer” düğmesine basılarak sıvı azot alımı durdurulur.

Dokunmatik ekran üzerinden “Transfer” ve “Force Fill” düğmelerine basılarak sıvı azot alınmaya başlanır.

Sıvı azot ünitesi üzerindeki yeşil açma düğmeye basılır.

Sıvı azot ünitesi üzerindeki ON/OFF düğmesi çevrilir.

Sistem soğutma suyu çalıştırılır. Klima açılır.

Cihazın tüm elektrik bağlantıları kontrol edilir.

Cihaz düğmeden açılır

Hava kompresörü 4 atm basınca ayarlanır ve çalıştırılır

Cihazın sağ yanındaki dijital ekranda işlem yapılacak kaplama programı seçilir

Cihaza bağlı vakum pompası çalıştırılır

Cihazın kapağı açılarak vakum portunun merkezine kaplama yapılacak yüzey yerleştirilir

Kaplama materyali yüzeye dökülür ve cihazın kapağı kapatılarak cihazın sağ yanındaki kontrol ekranında “start” düğmesine basılarak işlem başlatılır

Kaplama işlemi bittiğinde cihaz durur ve kapağı açılarak kaplanmış yüzey alınır ve kapak kapatıldıktan sonra vakum pompası ve cihaz kapatıldıktan sonra cihaz temizlenir

Kullanım sonunda tahliye musluğundan su boşaltılır, iç hazne temizlenir, cihazın fişi çekilir.

Cihazın fişi takılır ve iç hazneye uygun seviye de su ilavesi yapılır.

Su banyosuna numuneler yerleştirilir.

“set” düğmesinden istenilen sıcaklık değeri oklar yardımnıyla girilir.

Güç ve kontrol paneli düğmeleri açılır

Pompa çalıştırılır

Pompanın kullanılabilir hacmi bitince çıkış vanası kapatılır ve tüp giriş vanası açılır, arkasındaki “Refill” düğmesine basılarak tekrar gaz doluşu sağlanır

Tüp giriş vanası kapatılıp, çıkış vanası açılır

Pompa tekrar çalıştırılır, kullanılabilir hacim bitince işlemler tekrarlanır

İş bitiminde kontrol paneli ve güç düğmesi kapatılır

Güç ve kontrol paneli düğmeleri açılır

Pompa çalıştırılır

Pompanın kullanılabilir hacmi bitince çıkış vanası kapatılır ve tüp giriş vanası açılır, arkasındaki “Refill” düğmesine basılarak tekrar gaz doluşu sağlanır

Tüp giriş vanası kapatılıp, çıkış vanası açılır

Pompa tekrar çalıştırılır, kullanılabilir hacim bitince işlemler tekrarlanır

İş bitiminde kontrol paneli ve güç düğmesi kapatılır

Terazinin içi temizlenir

Cihaz on/off tuşundan kapatılır

İşlem bittikten sonra tartım kabı dışarıya alınır

Tartım gerçekleştirilir

T/0 tuşuna basılarak tartım kabının darası alınır

‘CAL’ tuşuna basarak cihaz açılır

On/off düğmesine basılarak cihaz açılır

Hassas terazinin denge ayarı su haznesinden kontrol edilir

V1, V4, V6, V8, C1, C4 vanalarının açık, V2, V3, V5, V7, C5, C6, C7, C9 vanalarının ise kapalı olması sağlanır.

Su veya şeker çözeltisi ile besleme kabı yarıya kadar doldurulur ve elektrik panosu üzerindeki açma/kapama düğmesi (S1) açılır. Besleme pompası (S2) çalıştırılır ve sisteme besleme girişi sağlanır. F2 debimetresinde istenen debiyi sağlamak için C8 vanası kullanılarak besleme ön ısıtıcısı çalıştırılır.

Yoğuşturucu için soğutma suyu girişi sağlanarak istenen soğutma suyu debisinin F1 debimetresinde sağlanması için C2 vanası kullanılır (Soğutma suyu debisi (F1), besleme debisinin (F2) yaklaşık 40 katı olmalıdır) ve buharlaştırıcıya ısıtma buharı girişi sağlanır. İstenen ısıtma buharı basıncını P2 manometresinde elde edilmesi için C10 vanası kullanılır.

Cam seviye haznesinde 50 mm yüksekliğinde besleme biriktiğinde geri dolaşım pompası (S4) açılır ve istenen geri dolaşım debisini F3 debimetresinde sağlamak için V7 vanası açılır ve C6 vanasıyla ayarlanarak vakum altında çalışma için vakum pompası (S5) çalıştırılarak istenen sistem basıncının  P1 manometresinde oluşturulması için C1 vanası kullanılır. (C1 vanası açık bırakıldığı zaman deney atmosfer basıncında gerçekleşecektir.)

Deney sonunda pano üzerindeki elektrik düğmeleri (S1-S5) kapatılır, ısıtma buharı girişi ayrılır ve sistemdeki bütün suyun (veya şeker çözeltisinin)  atılması sağlanarak bir sonraki kullanım için deney sistemi temizlenir.

Taşıyıcı gaz tüpünün vanası açılır

Regülatör çıkış basıncı 4,5 bar’a getirilir

Numuneler yerleştirilir, otomatik örnekleyici başlatılır, HCl şişesinin kapağı açılır

TOC/TN analiz cihazı, arka düğmesinden çalıştırılır

Cihazın bağlı olduğu bilgisayar açılır, analiz için bilgisayarda kurulu “Omni Toc” programı çalıştırılır, uygun yöntem seçilir ve analiz başlatılır

Analiz bitiminde yazılımdan çıkılırken cihazı kapat komutu verilir, arka düğmesinden cihaz kapatılır

Otomatik örnekleyici durdurulur, numune şişeleri temizlenir

Taşıyıcı gaz vanası kapatılır, bilgisayar kapatılır

Kontrol ünitesi ve fırın fişe takılır.

Kontrol ünitesine güç girişini sağlayan 1/0 düğmesine basılır.

SET tuşuna basılarak, istenen sıcaklık ve ısıtma hızı değerleri sisteme girilir.

Fırına güç girişini sağlayan yeşil açma 1/0 düğmesine basılır.

Fırın ısıtma yapmaya başlar.

İşlem tamamlandıktan sonra önce fırının sonra kontrol ünitesinin güç bağlantısı kesilir.

Cihazın kullanımı sonunda yazılım kapatılır ve yine cihazda bulunan ON/OFF düğmesi ile cihaz kapatılır.

Küvet içerisindeki numune cihaza yerleştirilerek ölçümü yapılır.

Yazılımda uygun parametre dosyaları seçilir.

Açılan yazılımda “Initalize Device” seçeneği ile cihazın otomatik başlangıcını yapması beklenir.

Cihazın arkasında bulunan On/Off düğmesine basılır.

Cihazın birlikte kullanıldığı bilgisayar yazılımı açılır.

Cihaz ‘ON’ düğmesiyle açılır

Isıtma için  START komutu kullanılır ve çalışma tipi belirlenir

Kurutma işlemi tamamlanınca AIR/GAS kolu açılır. Cihaz VACUUM OFF konumuna getirilerek vakum boşaltılır

İşlem bitti mi?

OFF düğmesiyle cihaz kapatılır

İşlem bittiğinde cihaz ‘OFF’ düğmesi ile kapatılır

Vakum seviyesi ve sıcaklık işlem sırasında kontrol edilmelidir

AIR/GAS kolu inert bağlantısı için kullanılmalıdır. Vakum yapılırken kapalı olmalıdır

VACUUM ON/OFF düğmesinden vakum ‘ON’ durumuna getirilir

Cihazın vakum pompasına bağlantı durumu kontrol edilir

EVET

HAYIR

Sistem vakumlu mu kullanılacak?

Çalışma sıcaklığı set edilir

Pompayla cihaz arasındaki bağlantı kesilir.

“OFF” düğmesine basarak pompa kapatılır.

Vakumun düzenli olup olmadığı kontrol edilir.

Havanın boşaltılması için ON düğmesine basılır.

Gaz yıkama şişesinin bir ucu havası boşaltılacak sisteme bağlanır.

Sistem gaz yıkama şişesine bağlanır.

Cihazın tüm elektrik bağlantıları kontrol edilir.

Vakum ölçüme yapılacak hatta cihazın bağlantısı sağlanır. Cihazın arka tarafındaki On/Off tuşuna basılır.

Cihazı kapatmak için On/Off tuşuna basılır.

Basınç birimini değiştirmek için cihaz On/Off tuşuna basılarak cihaz kapatılır. On/Off tuşuyla aynı anda “Mode” tuşuna basılır ve ekranda son okunan birim görülür. “Up/Down” tuşu yardımıyla istenen basınç birimi seçilir ve tekrar On/Off tuşuna basılarak seçim onaylanır.

Batarya tasarrufu sağlamak için cihaz belli süre sonra uyku moduna geçebilir. Bu durumda tekrar On/Of f tuşuna basılırsa ölçüm değeri belirir ve dijital ekrandaki saat sembolü kaybolur.

Pompayla cihaz arasındaki bağlantı kesilir.

“OFF” düğmesine basarak pompa kapatılır.

Vakumun düzenli olup olmadığı kontrol edilir.

Havanın boşaltılması için ON düğmesine basılır.

Gaz yıkama şişesinin bir ucu havası boşaltılacak sisteme bağlanır.

Sistem gaz yıkama şişesine bağlanır.

Cihazın tüm elektrik bağlantıları kontrol edilir.

Ölçüm bitince cihaz kapatılın

Vibrasyon hızını ayarlayın

Kalıbı cihaza yerleştirim

Ana Şalteri Açın

Cihaz üzerindeki butona basılarak kapatılır.

Karışmayı bitirmek için numune üzerine basma işlemine son verilir.

Numune üzerine bastırınca karışma işlemi başlar.

Üzerindeki düğmeden karışma hızı ayarlanır.

Numune cihaza yerleştirilir.

Cihaz üzerindeki düğmeden açılır.

Klimanın çalışır halde olduğunu kontrol edilir

Bilgisayarı kapatılır

Analiz sonuçları yazılım programında yer alan kütüphane kullanılarak incelenir

Cihaz “Standby” düğmesinden kapatılır

Analiz bittiğinde cihaz ve bilgisayar bağlantısı kesilir

Analiz bittiğinde numune cihazdan alınır ve numune kabı alkol kullanarak temizlenir

Suyun akış hızının 4’ün üzerinde olduğu kontrol edilir

X’Pert HighScore Pro programından analiz başlatılır

Analizi yapılacak numuneye uygun program seçilir

Bilgisayar ve cihaz bağlantısı gerçekleştirilir

Numune, gerekli prosedüre göre hazırlanarak cihaza yerleştir.

“ON” düğmesine basarak XRD cihazı açılır

Bilgisayar açılır

Soğutma suyu açılır

Cihazın tüm elektrik ve su bağlantıları kontrol edilir

Laboratuardaki klimanın sürekli çalışır halde olduğu kontrol edilir

Cihaz kapatılır

Her iki ölçüm sonrası ilgili yazılım kapatılır

Her ölçüm öncesi enjeksiyon sistemi saf su ile temizlenir

Zeta ölçümü yapılacak süspansiyon cihaza enjeksiyon ile verilir

Numunenin “particuler size” ölçümü yapılır

Küvet, numune küveti yerine yerleştirilir

“ZetaPotansiyel” ölçümü yapılacak ise yazılımının ilgili bölümü açılır

Numune çözeltisi küvete boşaltılır

Standart küveti yerinden çıkartılır

Standart çözeltinin “particuler size” ölçümü yapılır

Küvet, standart küvet yerine yerleştirilir

Standart çözelti küvete boşaltılır

“Particuler Size” ölçümü yapılacak ise yazılımının ilgili bölümü açılır

Ölçüm yapmak istenen parametre seçilir

Cihazın ölçüme hazır hale gelmesi için 30 dakika beklenir

Cihaz açılır

Cihazın yazılımı açılır