|  | N TİPİ SCHMIDT ÇEKİCİ KULLANMA, BAKIM VE ONARIM TALİMATI | Doküman No | TL-221 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 31.08.2015 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 1/1 |
| 1. AMAÇ “Beton Test Çekici” de denilen “Schmidt Çekici”, yerinde yapılan tahribatsız deney yöntemlerinden biri olan yüzey sertliğinin belirlenmesi amacı ile kullanılır. 2. KAPSAM Bu talimat İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemeleri Laboratuvarı’nda bulunan N Tipi Schmidt Çekici’nin kullanımını kapsar. 3. TANIMLAR Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır. 4. SORUMLULUKLAR Bu talimatın uygulanmasından bu cihazla bir çalışmayı yürüten ilgili öğretim üyesi, öğretim üyesi yardımcısı, çalışma yetkisi verilmiş diğer araştırmacılar ve laboratuvar teknisyeni sorumludur. 5. UYGULAMA Cihazın Kullanımı Schmidt çekici, kalibrasyon örsünde test edilir (sağdaki fotoğraf). Kalibrasyonda çekiç düşey tutularak kalibrasyon örsüne vuruş yapılır. Bu vuruşta geri sıçrama 83±2 değerini sağlıyorsa bu alet ile ölçüm yapılır; sağlamıyorsa içindeki yay değiştirilmelidir. Kalibrasyonu yapılan çekiç, deney için hazırlanmış, ölçüm yapılacak yüzeye dik olarak itilir. Çekiç içindeki geri sıçrama gerçekleştikten sonra çekiç üzerindeki düğmeye basılır ve bu durumda göstergedeki değer okunur. Yeni ölçümler için aynı işlemler tekrar edilir. 5.2. Cihazın Bakımı Ölçüm sonunda çekiç ucu vuruş yapmadan yavaşça yerine itilir, düğmeye basılır ve kabına konur. 5.3. Güvenlik Önlemleri Aleti kullanırken, geri tepmelere dikkat edilmelidir. 6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları. |
| Hazırlayan Sistem Onayı Yürürlük Onayı Nezaket YILDIZ Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA Prof. Dr. Bestami ÖZKAYA |