1. AMAÇ

Bu talimat Kül Fırını (Elektro-mag M1813) cihazının kullanım ilkelerini, çalışma koşullarını ve bakım yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Koruma Laboratuvarı’nda bulunan Kül Fırını (Elektro-mag M1813) cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- Çalışma sıcaklık sınırları 250°C-1200°C’dir.

- Kabin 20x12x30 cm (genişlik x yükseklik x derinlik) boyutlarında olup, iç hacmi 7 litredir.

- Kabin sıcaklık doğruluğu ±10°C’dir.

- Kabin malzemesi alüminyum oksitli ateş tuğlasıdır.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

- Kül fırını, laboratuvar ve oda koşullarında tezgâh üstü kullanıma uygundur.

5.3. KULLANIM

- Kül fırınının fişinin prize takılı olduğundan emin olunuz.

- Cihazın kontrol panelinde bulunan I/0 sigorta şalterini I konumuna getiriniz.

- Kül fırınının kapağını açarak numuneleri içerde bulunan taban plakası üzerine yerleştiriniz.

- Kontrol panelinde yer alan, fırına güç girişi sağlayan yeşil I/0 düğmesini I konumuna getirerek, kontrol göstergesini (LCD panel) açınız. Göstergedeki SET düğmesi ile kül fırınının sıcaklık-zaman ayarını yapınız. Bu ayarları yapmak için RESET ve BACK düğmelerini kullanınız.

- Ayarlanan sıcaklığa ulaşıldıktan sonra, numuneleri gerekli süre kadar kül fırınında tutunuz ve cihazın ön kısmında yer alan yeşil düğmeyi I konumundan 0 konumuna getirerek cihazı kapatınız ve ardından sigorta şalterini 0 konumuna getiriniz.

- Numuneleri kül fırınının kapağını açarak çıkartınız.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Fırının belirtilen maksimum sıcaklık olan 1200°C üzerinde çalıştırılmaması gerekmektedir.

- Fırınla birlikte verilen taban plakası işlem sırasında mutlaka kullanılmalıdır.

- Numuneler porselen kaplar (kroze) gibi ısıya dayanıklı kaplar içerisinde kül fırınına yerleştirilmelidir.

- Fırın kapağı yüksek sıcaklıklarda açılacaksa mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır, ancak fırının kapağı 400°C ve üzeri sıcaklıklarda açılmamalıdır.

- Sıcak numune kapları fırından mutlaka metal maşa ya da uygun eldiven kullanılarak çıkarılmalıdır.

- Fırında kullanılan izolasyon malzemesi suyla, organik çözücülerle, kuvvetli asit ve bazlarla kesinlikle temas etmemelidir.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Kül fırınları genel olarak periyodik bir bakım gerektirmemektedir.

- Fırının içi kuru ve temiz tutulmalı, her kullanım sonrasında olası numune kalıntılarından arındırılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.