1.AMAÇ

Bu talimat Viskozimetre cihazının kullanım ilkelerini, bakım yöntemlerini ve çalışma koşullarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Koruma Laboratuvarı’nda bulunan Viskozimetre cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

- Viskozite ölçü birimi SI sistemine göre Pa s (Pascal-saniye)’dir.

- Kullanılan diğer bir birim P (Poise)’dır.

- 1 mPa s = 1 cP, 1 Pa s = 10 P

- Sıcaklık ölçü birimleri: °C veya °F.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından laboratuvar sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- Bu cihaz sensör plakalarını harekete geçiren elektrik akımından yola çıkarak viskoziteyi ölçer.

- Viskozite ölçüm aralığı 0.3-10000 mPa s’dir.

- Minimum numune miktarı 35 mL’dir.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

- Viskozimetre cihazı, laboratuvar ve oda koşullarında tezgâh üstü kullanıma uygundur.

- Titreşimden en az etkilenecek düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

5.3. KULLANIM

- Viskozimetrenin fişinin takılı olduğundan emin olunuz.

- Viskozimetreyi kullanırken eldiven kullanınız.

- Viskozimetreyi gösterge üzerinde bulunan ON-OFF düğmesine basarak açınız.

- Ana ünite üzerindeki sensör plakalarını saf suyla yıkayınız, nazikçe kâğıt havluyla siliniz.

- Numune kabını saf su ile yıkayınız, daha sonra numuneyle çalkalayınız.

- Numune kabına numuneyi (35-45 mL) koyunuz ve klipsler ile numune kabını tutturunuz.

- Sensör plakalarını numune kabının içerisine daldırmak için cihazın sağ tarafında bulunan yükseklik kilidini yukarı kaldırıp, arkasında bulunan kavrayıcıyı dikkatli bir şekilde sıkıştırınız ve ardından yükseklik kilidini aşağı indiriniz.

- Sensör plakalarının numune kabının zemini ile temas etmesini engelleyen bir sensör koruması bulunmaktadır. Sensör korumasının zemine değmemesi için hassas ayarını tablanın sağ tarafında bulunan siyah kol ile yapınız.

- Sensör plakalarını ve sıcaklık sensörünü numune kabına daldırıldıktan sonra bir süre bekleyiniz.

- Ölçümü başlatmak için START tuşuna basınız.

- Sabit bir ölçüm değerine ulaşıldığı zaman STOP düğmesine basarak ölçümü durdurunuz.

- Ölçümü bilgisayara aktarmak için, cihazın USB kablosunu bilgisayara takınız.

- Ölçüm işlemi bittikten sonra sensör plakalarını saf suyla yıkayınız. Nazikçe kâğıt havluyla siliniz. Numune kabını saf su ile yıkayınız.

- Cihazı ON-OFF düğmesine basarak kapatınız.

- Fişini çekiniz ve koruyucu kılıf ile üzerini kapatınız.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Numune kaplarını temizleyiniz. Kaplar yeteri kadar temizlenmediğinde, kirlenme nedeniyle ölçüm hatası meydana gelebilir.

- Sensör koruması kullanılmadan ölçüm yapılmamalıdır.

- Numunenin viskozite ölçüm sonucunun etkilenmemesi için kabarcık oluşmamasına dikkat edilmelidir.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Her deney sonrası sensör plakaları mutlaka özenle saf su ile yıkanır ve nazikçe kâğıt havlu ile silinir.

6. İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.